**ÆLITEFLO™\* LV**

**Radiopákní nízkoviskózní kompozit**

**VŠEOBECNÉ INFORMACE**

**ÆLITEFLO LV** je světlem tuhnoucí, vysoce radiopákní mikrohybridní kompozitum s nízkým modulem elasticity.

**Indikace na použití:**

1. kavity liner (třída I/II)
2. pečetidlo fisur
3. preventivní kompozitní výplně
4. blokování podsekřivin

**Varování:**

V případě nechtěného zasažení zraku, vypláchněte jej velkým množstvím vody a vyhledejte lékařské ošetření. V případě kontaktu s jinými tkáněmi je oplachujte několik minut pod tekoucí vodou.

**Upozornění:**

Kros-kontaminace: Produkt může obsahovat součásti, které jsou určeny pro jednorázové použití. Použité nebo kontaminované kanyly zlikvidujte. Nečistěte, desinfikujte nebo opětovně používejte.

**Opatření:**

Zabraňte kontaktu s pokožkou; nezpolymerované pryskyřice mohou způsobit u citlivých jedinců podráždění pokožky. V případě zasažení, omyjte pokožku mýdlem a vodou.

Při používánídentálních adheziv, kontaminace slinami vážně snižuje účinek bondu.

Zkontrolujte jednotlivé komponenty, u nichž se může lišit exspirace.

Bezpečnostní list je zasílán na vyžádání.

Bezpečnostní listy jsou k dispozici na [**www.bisco.com**](http://www.bisco.com)

**Užitečné rady:**

Povrch výplně se Vám může zdát pěkný a lesklý ihned po nanesení a zpolymerování, ale protože obsahuje kyslíkovou inhibiční vrstvu, je nutné ji odstranit a zabránit tak vzniku plaku.

**NÁVOD NA POUŽITÍ**

1. Před izolací zvolte vhodný odstín **ÆLITEFLO LV**.
2. Sejměte víčko ze zvolené stříkačky a pevně nasaďte kanylu.
3. Dbejte na to, aby byla kavita řádně vyčištěna dle instrukcí zvoleného bondu.
4. Aplikujte adhezivum dle instrukcí výrobce.
5. Do vypreparované kavity nanášejte 1-2 mm vrstvy zvoleného odstínu kompozita.
6. Každou vrstvu polymerujte 20 vteřin. Pokračujte v dostavbě a vrstvení dle potřeby.

**HYGIENA:** Stříkačku uzavřete pomocí uzávěru luer lock. Používejte běžně dostupné hygienické ochranné obaly, abyste zabránili kontaminaci stříkačky během úkonu.

**LIKVIDACE:** Dodržujte příslušné státní nebo regionální směrnice o likvidaci odpadu

**SKLADOVÁNÍ:** Uchovávejte při pokojové teplotě (20 - 25oC).

**ZÁRUKA**: Společnost BISCO se zaručuje vyměnit poškozené produkty. Společnost BISCO nepřejímá odpovědnost za poškození či škody způsobené použitím produktu jinak, než je uvedeno v návodu. Za vhodné použití produktu zodpovídá uživatel, který také na sebe přebírá s tím spojená rizika.

\* ÆLITEFLO LV je obchodní značka společnosti BISCO, Inc.