**Pokyny pro čištění, dezinfekci a sterilizaci všech nástrojů**

****

Veškeré nástroje vyrobené společností Poldent Sp. z o.o., které jsou určeny pro endodontické ošetření, nejsou sterilní. Před prvním použitím a po každém použití musí být nástroje vyčištěny, vydezinfikovány a sterilizovány podle následujících pokynů.

|  |
| --- |
| **Úvod** |
| **VAROVÁNÍ** | * Uživatel je zodpovědný za sterilitu nástroje před prvním a každým následným použitím
* Doporučujeme používat ochranné pomůcky, jako jsou rukavice, pro vaši vlastní bezpečnost
* Používejte pouze čisticí a sterilizační výrobky určené k čištění dentálních nástrojů
* Při namáčení nástrojů v chemických roztocích vždy dodržujte pokyny výrobce roztoku
* Nadměrná koncentrace roztoku a doba namáčení (které nejsou v souladu s pokyny výrobce roztoku) mohou vést k poškození nástrojů
* Plastové rukojeti se mohou při teplotách nad 200 °C roztavit nebo zdeformovat
 |
| **DOPORUČENÍ** | * Opakovaná sterilizace nástrojů nemá vliv na jejich stav. Životnost nástroje závisí na frekvenci jeho používání.
* Nepřekračujte doporučený maximální limit použití nástroje
* Nástroje mohou být dezinfikovány jemnými dezinfekčními prostředky v ultrazvukových čističkách
 |
| **Pokyny pro čištění, dezinfekci a sterilizaci nástrojů** |
| **Ruční čištění** | * Ručně odstraňte zbytky dentinu pomocí měkkého hadříku
* Všechny větší přebytky opláchněte
 |
| **Automatické čištění** | * Vložte nástroje do vhodného košíku, který poté umístěte do ultrazvukové čističky. Postupujte podle návodu k použití přístroje.
* Používejte přístroj, který splňuje požadavky normy ISO 15883
 |
| **Dezinfekce** | * Umístěte nástroje do dezinfekčního roztoku. Nezapomeňte dodržovat doporučení výrobce tekutiny týkající se dezinfekčního času.
* Opláchněte nástroje v destilované nebo demineralizované vodě, aby se odstranil veškerý zbytkový čisticí roztok
* Osušte nástroje
 |
| **Zhodnocení** | * Pečlivě zkontrolujte nástroje
* Vyřaďte všechny nástroje, které jsou poškozené, zlomené nebo ohnuté
 |
| **Sterilizace** | * Všechny nástroje mohou být opakovaně sterilizovány v parním autoklávu při 134 °C
* Doporučená doba sterilizace je 35–40 minut
* Používejte zařízení, která splňují požadavky ISO 13060 a ISO 285
* Proveďte sterilizační postup v souladu s normami ISO 17665
 |



**VAROVÁNÍ!**

Překročení maximálního počtu použití nástroje může způsobit jeho zlomení uvnitř kořenového kanálku.



**Výrobce:**

Poldent Sp. z o.o.

ul. Dzika 2

00-194 Varšava

POLSKO

Telefon: 48 22 351 76 50–51

Fax: 48 22 351 76 79

www.poldent.pl, [www.endostar.eu](http://www.endostar.eu)

e-mail: poldent@poldent.pl, endostar@endostar.eu

Tato příručka byla naposledy aktualizována: 01.2018