# MOLDAVEST exact - návod k použití

Bezgrafitová fosfátová velmi přesná zatmelovací hmota pro rychlé i konvenční vypalování určená pro korunky a můstky z náhradních slitin.

| Skladování | Prášek uchovávejte na chladném, suchém místě | Neskladujte míchací tekutinu za teploty nižší než 5°C, protože je citlivá na nízkou teplotu |
| --- | --- | --- |
| Pracovní teplota | Asi 22°C (pokojová teplota) |  |
| Mísící poměr | 100 g prášku – 22 ml tekutiny 60g prášku – 13 ml tekutiny | Mísící poměr pro 160 g sáček: 160 g prášku, 35 ml tekutiny |
| Koncentrace tekutiny BS liquid 1 (příklady) | Koncentrace pro 1000 ml tekutiny: Koncentrace koncentrát (ml) destilovaná voda (ml) 50 % 500 500 65 % 650 350 75 % 750 250 95 % 950 50 |
| Koncentrace |  | Sáček 1×160 g | Sáček 2×160 g | Sáček 3×160 g |
|  | Koncentrace (%) | Koncentrát (ml) | Dest. voda (ml) | Koncentrát (ml) | Dest. voda (ml) | Koncentrát (ml) | Dest. voda (ml) |
|  | 100 95 90 85 80 75 70 65 60 | 35 33 32 30 28 26 25 23 21 | - 2 3 5 7 9 10 12 14 | 70 66 64 60 56 52 50 46 42 | - 4 6 10 14 18 20 24 28 | 105 99 96 90 84 78 75 69 63 | - 6 9 15 21 27 30 36 42 |
| Expanze | Kontrola expanze (%) |
|  | Slitina | Slitiny pro keramiku Nikl chrom molybden (NiCrMo) | Slitiny pro keramiku Kobalt chrom molybden (CoCrMo) |
|  | Indikace Modelový materiál |  |  |
|  | 1. korunky a můstky - vosk | 50 – 60 | 70 – 80 |
|  | 2. kapničky – modelová pryskyřice | 65 – 75 | 75 – 85 |
|  | 3. Moldavest exact Special-Liquid může být použit pro dosažení vyšší expanze. Míchací podíl: 100 g prášku – 22 ml tekutiny |

Pro zvýšení expanze lze použít mísící tekutinu Special BS liquid 3.

| Ruční míchání |  | Zatmelovací hmotu míchejte lopatkou, dokud nebude prášek zcela promísen s tekutinou. |
| --- | --- | --- |
| Míchání ve vakuové míchačce | 60 vteřin | Vložte do vakuové míchačky, na 15 vteřin zapněte vakuum bez míchání. Poté míchejte 60 vteřin pod vakuem. Pravidelně kontrolujte správnou funkci vakua/míchadla. Nesprávné vakuum způsobuje nepřesnosti a bublinky na odlitku. |
| Pracovní doba | Asi 7 minut při 22°C (pokojová teplota) | Pracovní doba závisí na pokojové teplotě. Teplo zkracuje pracovní dobu. |
| Použití licích kroužků | Používejte pouze ocelové kroužky | Pro kroužky X1 a X3 doporučujeme pouze 1 vrstvu pásky, pro kroužky X6 a X9 2 vrstvy. |
| Zatmelování | Kroužek vyplňte zatmelovací hmotou za použití vibrátoru. Vyvarujte se nadměrných vibrací, aby nedošlo k tvorbě bublinek. |
| Umístění kroužků do vypalovací pece | Kroužky vložte do pece 20 minut po počátku míchání. Zdrsněte povrch před umístěním do vypalovací pece. |
| Rychlé vypalování | Výchozí teplota (°C) | Konečná teplota (°C) | Držení teploty (min) |
|  |  |  | X1 | X3 | X6 | X9 |
|  | 850 – 950 | 850 – 950 | 30 | 30 | 45 | 60 |
|  | Držení teploty by mělo být prodlouženo, pokud je současně vypalováno více kroužků. |

| Konvenční vypalování | Program | Teplota | Nárůst tepla (°C/min) | Držení teploty (min) Správná velikost formy |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | X1 | X3 | X6 | X9 |
|  | 1 | Asi 23°C – 270°C | 8 | 30 | 30 | 45 | 60 |
|  | 2 | 270°C – 580°C | 8 | 30 | 30 | 45 | 60 |
|  | 3 | 580°C – konečná teplota (950°C) | 8 | 30 | 30 | 45 | 60 |

Bezpečnostní pokyny:

Nikdy neotvírejte pec během vypalování vosku.

Zatmelovací hmota obsahuje křemík, nevdechujte prach. Nebezpečí onemocnění plic.

Při práci doporučujeme nosit ochrannou roušku.

Zabraňte uvolňování prachu při otvírání sáčku a plnění míchací nádoby.

Než prázdný sáček zmačkáte, vypláchněte jej vodou.

Před otíráním prachu z pracovní plochy jej vždy předem zvlhčete.

Po odlití zchlaďte formu ve vodě a ponechte ji tam tak dlouho, dokud nebude zatmelovací hmota zcela provlhčena. Při vyjímání odlitku tak nebude vznikat prach.

Při pískování použijte odsávání s jemným filtrem.